项目编号：0100-2021-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏汇环环保科技有限公司

审核员：                            审核日期：2022年2月18日~ 2月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 远程审核中对提供的测量设备校准证书，抽查：电子天平，规格型号为ES-E120B，器具编号为HHHB-YQ-001，校准日期2021年3月2日，证书编号：NL21030226A，校准单位：江苏华质检测技术有限公司。提供了有计量确认合格标识的照片,相关信息与台账一致。 抽查：单标色吸量管，规格型号为10mL，器具编号为HHHB-YQ-012，校准日期2020年3月16日（有效期三年），证书编号：820003902，校准单位：南通市计量检定测试所。提供了有计量确认合格标识的照片，相关信息与台账一致。 抽查：数字存储示波器，规格型号为TBS 1102，器具编号为HHHB-YQ-021，校准日期2021年3月2日，证书编号：21FA006451207，校准单位：广东中准检测有限公司。提供了有计量确认合格标识的照片，相关信息与台账一致。 抽查：微型流速仪，规格型号为VPT511NF-S，器具编号为HHHB-YQ-026，校准日期2021年9月1日，证书编号：HC21Z-AQ0675001，校准单位：北京市计量检测科学研究院。提供了有计量确认合格标识的照片，相关信息与台账一致。 详见《测量设备溯源抽查表》。 企业的环境满足测量设备的使用要求。 | 生产部 质检部 工程部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查企业编制的HHHB/MP-11-2020 《外部供方管理程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由采购部负责采购，制定供方评价准则，建立了《合格供方清单》，核实相关资质并制定并保存《供方评价记录》和《供方再评价记录》。质检部协助采购部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。 编制了《合格供方清单》、《供方评价记录》，保存了资质证书，抽查其中对提供计量校准报告的江苏华质检测技术有限公司、北京市计量检测科学研究院，进行了评价和管理，符合要求。 | 采购部 质检部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 远程审核中，抽查：螺母芯子进料检验过程，配备的数显千分尺经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程，配备的氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质，提供经溯源的标准物质证书，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 企业编制了HHHB/MP-09-2020《测量设备管理程序》，规定测量设备发生异常后，针对不同情况进行维修、降级或报废处理。 | 生产部 质检部 工程部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 远程审核中，检查了企业未新增关键测量过程。 抽查重要测量过程：计量嘴检验测量过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 远程审核中，抽查重要测量过程：污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 详见《测量过程控制抽查表》。 | 生产部 质检部 工程部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程的测量不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见《测量不确定度评定报告》 | 生产部 质检部 工程部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的HHHB/MP-16-2020《测量满意度管理程序》，规定质检部负责内部顾客满意度汇总和分析，业务部负责外部顾客满意度汇总和分析。 2021年12月共调查内外部顾客12家，其中8家非常满意，4家满意，总体满意度97%。查四川弘美有限公司提出的调查建议事项，公司已处理关闭。 | 市场部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水，2021年度用电量340917kWh、用水量2095t，总能耗42吨标煤，不是重点用能单位。 查：企业一级电能表和水表各一块，是由供电公司、供水公司提供的总表，企业配备了二级电能表二个，准确度等级为1.0级；二级水表一只，准确度等级为2.0级，满足标准要求。 企业编制了《能源计量器具一览表》，信息完整清楚。企业通过供电和供水总表进行能源数据采集。 | 质检部 | 否 |