编号：0086-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 宁波永享铜管道有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 里氏硬度计 | 0000011012000038 | TH110 | ±12HLD | 里氏硬度块 U＝7HLD k=2 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2021/11/16 | √ |
| 质量部 | 温湿度计 | AF-01 | TDWS-A2 | 温度：±2.0℃； 湿度：U＝3%RH k=2 | 冷镜式露点仪 Ⅱ级 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2021/11/16 | √ |
| 车间 | 数显外沟槽卡尺 | A201761（LS:02194） | （0～150）㎜ | U＝0.02㎜ k=2 | 量块 5等 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2021/11/16 | √ |
| 质量部 | 电子天平 | 2445（FM：02001） | HLD-20002 | U＝0.03g k=2 | 砝码 F2等级 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2021/11/16 | √ |
| 车间 | 氨压力表 | FP:07006 | （0～0.4）MPa | U＝1.1%FS k=2 | 数字压力表 0.05级 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2021/11/16 | √ |
| 技术部 | 外径千分尺 | LS:12015 | （0～25）㎜ | U＝1.0μm+8×10-6L k=2 | 量块 5等 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2021/11/16 | √ |
| 技术部 | 带表卡尺 | LA503671（LS：02056） | （0～150）㎜ | U=0.02㎜，k=2 | 量块 5等 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2021/11/16 | √ |
| 质量部 | 三坐标测量机 | A16156 | Daisy686 | U＝(0.4+L/1000)μm(L-㎜) k=2 | 量块 3等 | 宁波市计量测试研究院 | 2021/11/05 | √ |
| 质量部 | 标准显微维氏硬度块 | KV0911-107 KV0912-161 | HV | Urel=3.0%，k=2 | 全自动显微硬度试验系统 Urel=1.5%～3.5%，k=2 | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 2020/10/12 （检定周期2年） | √ |
| 质量部 | 冲击试验机 | 211082 | JB-13.5A | 扭矩Urel=0.3%，k=2； 长度U=0.2㎜，k=2 | 电子秒表：U＝0.07s, k=2； 数显卡尺：U＝0.01㎜, k=2； 数显倾角仪：U＝0.05°, k=2； 百分表：0.01㎜； 标准测力仪：0.3级； 半径样板规：U＝0.005㎜, k=2 | 安正计量检测有限公司 | 2021/11/16 | √ |
| 车间 | 压力表 | HC71511216840 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.4级 | 宁波市鄞州区质量检测中心 | 2021/9/22 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托方溯认证检测研究院（深圳）有限公司、宁波市计量测试研究院、上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心、安正计量检测有限公司、宁波市鄞州区质量检测中心等机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年2月13日~2月14日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。