测量过程计量要求的导出及计量验证

- 将顾客的要求转化为测量过程的计量要求

根据Q/SXXL  007-2015 三转子流量计  6.技术要求  整体静压2MPa，至少保压20s，无泄漏为合格，质量管理部要求，示值控制为±0.5MPa。

二、转化为测量过程的计量要求

1.量程的确定

耐压测试压力（2±0.5）MPa，但为了试验过程的各种规格压力使用范围应为压力表量程20%-80%的要求,选用量程为0-4MPa压力表可以满足要求，所以选用的0-4MPa。

2、最大允许误差的确定

耐压测试的压力表的最大允许误差＜±0.16MPa。

三、导出对测量设备的计量要求

1、测量设备的量程：选择0-4MPa压力表。

2、测量设备的允差: 准确度等级1.6级，测量设备的最大允差为4×±1.6%=±0.064MPa.

3、测量设备的检定：准确度等级1.6级，0-4MPa压力表经陕西省计量科学研究院于2021.12.20检定，结果：符合1.6级要求。证书号：YP102112708J。

四、验证

1、准确度等级1.6级，0-4MPa压力表符合耐压测试规定的压力表的最大允许误差＜±0.16MPa，即压力为（2±0.5）MPa的测量过程计量要求。

2、验证合格证书及标识

该压力表通过计量确认验证合格后，填写计量确认验证记录并粘贴确认标识。