编号：0092-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 单螺杆泵水压试验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 压力（1.8-2.4）MPa |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.2MPa |
|  |  | 公差T |  | 0.6MPa |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  |  | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.压力表 |  |  | （0-6）MPa |  |  |  | ±0.096MPa |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | ZT-CL-GF-20201《单螺杆泵水压试测量过程规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/ZJ-06-2010《静压试验规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 室温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 蒋漉，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附录A：《单螺杆泵水压试验测量不确定度评定报告》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附录B：《单螺杆泵水压试验高度控制测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录及控制图 |  |  | 见附录C：《单螺杆泵水压试验过程控制监视分析表及控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |

审核日期： 2022  年2月17日           审核员：       企业部门代表：