编号：0107-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质监科 | 酸度计 | CA05-001 | pHS-3G | 0.01级 | pH检定装置 pH标准物质：U=0.01pH（k=3） 酸度计检定仪：0.0006级 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2021.11.07. | √ |
| 质监科 | 分析天平 | FM01-001 | FA2004B | 符合Ⅰ级 | 天平检定装置 F1等级和F2等级 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2021.04.29. | √ |
| 质监科 | 紫外可见分光光度计 | CA01-001 | 752 | A段符合Ⅳ； B段符合Ⅲ。 | 波长U=0.0.34nm,k=2 透射比 U=0.6%,k=2 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2021.11.07 | √ |
| 生产科 | 水平式自动袋装灌装机 | FM03-009 | DXD-130 | Ⅲ级 | 标准金属量器：0.025级 电子秤：Ⅲ级 砝码：F2、 M1等级 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2021.11.07. | √ |
| 质监科 | 夜相色谱仪 | CA03-002 | LC-10ATVP | Urel=4.6% k=2 | 液相色谱检定用标准物质（萘-甲醇）： Urel=4% k=2 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2021.11.07. | √ |
| 生产科 | 电子天平 | FM02-001 | HX302 | 符合Ⅲ级 | 天平检定装置 F1等级和F2等级 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2021.04.29. | √ |
| 质监科 | 气相色谱仪 | CA02-001 | GC9790 | Urel=3.4% k=2 | 异辛烷中正十六烷： Urel=3% k=2 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2021.11.07. | √ |
| 生产科 | 电子计重秤 | FM03-005 | ACS-D11 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定 M1,M12等级 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2021.04.29. | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认间隔控制管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》和《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检科负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市江都区计量测试技术研究所（扬州市江都区产品质量检验检测中心）检定/校准，校准/检定证书由质检科保存。该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年2 月25 日~ 2月26 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。