编号：0026-2018-AA-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 电压比测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≤±0.5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | IEC60814-1997 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） JB/T 501-2021《电力变压器试验导则》规定仪器的精度不小于0.2级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 变比测试仪 7102304 |  | TTR310 |  | ±0.05% |  | 2021–C–20284 | 2021年11月3日 |
| 计量验证记录 JB/T 501-2021《电力变压器试验导则》规定仪器的精度不小于0.2级即±0.2%,配备的设备最大误差为±0.05%，满足要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年 11 月05 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 03 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |