绝缘电阻表测量过程不确定度评定

计量标准检定或校准测量不确定度是指在计量检定规程的条件下,用本计量标准对被测绝缘电阻表进行检定所得结果的不确定度.测量不确定度的评定方法主要依据JJF1033-2016. 测量方法和测量程序简述 本计量标准的测量方法是比较法,计量标准中输出一定电阻给被测绝缘电阻表, 得到的电阻进行比较,得到被检绝缘电阻表在该电阻下的相对测量误差,显示出来。 - 测量方法：用绝缘电阻表检定装置,使用比较法对被检绝缘电阻表进行检定。 - 建立数字数学模型 被检绝缘电阻表的示值误差表达式： 式中： - — 示值误差 — 被绝缘电阻表表示值 — 标准高阻箱 - 方差和灵敏系数： 根据合成标准不确定度的公式 依照公式 由数学模型可得合成方差 式中灵敏系数： 4、 标准不确定度分量的评定： 绝缘电阻表示值误差的测量不确定度分量主要来源于2个方面： - 测量不确定度的A类评定： 4.1.1 由被检绝缘电阻表所引起的不确定度分量: 由各种随机因素影响使被检表读数不重复所引起的不确定度分量，由被检表读数的重复性引入的不确定度分量按A类评定，选一性能稳定的绝缘电阻表，在1 MΩ重复性条件下进行10次测量，测量结果如下： 第i次; 读数Ri（MΩ）; 第i次; 读数Ri（MΩ）. 1; 1000.00; 6; 1003.00. 2; 1002.00; 7; 1002.00. 3; 1003.00; 8; 1000.00. 4; 1000.00; 9; 1000.00. 5; 1003.00; 10; 1002.00. 测量次数; n = 10. 平均值; MΩ. 平均值: A类不确定度: - 测量不确定度的B类评定： 4.2.1 由被检绝缘电阻表所引起的不确定度分量: B类不确定度: 绝缘电阻表校准 = 0.3% k = 2 因此B类评定结果 5、 合成标准不确定度 6、 扩展不确定度 6.1 确定包含因子K 根据要求置信水平P = 0.95 查t分布表得到 K= 2 故取： K =2 6.2 计算扩展不确定度

编制 ：刘莉平                                                       日期：2021.09.10