附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202101 | 测量过程名称 | 物料进厂称重测量过程 | 测量过程规范编号 |  | HY-CLGF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 设备管 理部 | 测量项目 | 物料重量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1.测量设备：出厂编号为Q01933-6KQ/B344935659的电子汽车衡 2.测量方法：HYRD-ZYZD-001《物料进出厂汽车衡测量过程控制作业指导书》。 3.环境条件：常温 4.测量软件；无 5.操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 6.其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录： 1.查出厂编号为Q01933-6KQ/B344935659的电子汽车衡，检定日期2021年04月13日，溯源符合要求。 2.用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年12月27日，用出厂编号为Q01933-6KQ/B344935659的电子汽车衡对总重量为60t的标准砝码重量进行5次测量，计算得平均值：1=60.24t。 （2）2022年03月17日，用出厂编号为Q01933-6KQ/B344935659的电子汽车衡对总重量为60t的标准砝码重量进行5次测量，计算得平均值：1=60.28t。 测量过程的扩展不确定度U=0.06t，k=2 En=0.47 E n=0.47<1，此测量过程有效。 确认人员：贾志鹏 日期：2022年03月17日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |