附1

成品定量包装称重检测过程不确定度评定

- 测量过程

- 1.1测量过程名称：成品定量包装称重检测过程。

- 1.2环境条件：常温。

1.3测量设备：出厂编号20060914的电子台秤，测量范围（0-150）kg，最大允

许误差±0.075kg。

- 1.4被测对象：成品定量包装称重检测过程，重量（50±0.5）kg。

1.5测量方法：按照DK-ZYZD-01《定量包装产品称重检测过程作业指导书》的要求，首先开机及置零，按“开/关键”仪表进行自动99999-00000回零后便进入称量状态，

2、数学模型

f=d   式中：f－重量的检测结果；   d－电子台秤的读数值;

- 3、输入量的不确定度评定

3.1输入量测量重复性引入的标准不确定度分量u1。

对输入量测量重复性不确定度进行A类评定测量：在电子台秤正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对被测样品连续测量10次

数据如下表1：

表1：重复性数据

| 序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d（kg） | 50.00 | 50.05 | 50.10 | 50.10 | 50.05 |
| 序号n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d（kg） | 50.15 | 50.00 | 50.00 | 50.05 | 50.05 |

测量值的平均值：

单个测得值的实验标准偏差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=s=0.05kg

3.2、测量设备引入的标准不确定度影响分量u2

查电子台秤的检定证书，最大允许误差±0.075kg，按均匀分布，半宽

a=0.075kg，取包含因子k=，则由测量设备引入的标准不确定度分量为：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表于下表2：

表2   标准不确定度汇总表         单位:kg

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.05 |
| 标准不确定度u2 | 测量设备 | 0.043 |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度：

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 则：扩展不确定度U＝ kuc＝2×0.066kg＝0.13kg

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.13kg  k = 2