编号：0124-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 浙江南方智慧水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 三相电动调压器 | 201005 | TESGC-15 | ±5% | 多功能校准器 DCV: Urel=0.0012% ACV: Urel=0.01% | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2022.01.07 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | NFFM-35-009 | TST-1000 | ±1.0kg | 砝码 F1级 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2022.01.07 | √ |
| 生产部 | 超声波测厚仪 | MT0117072009 | MT160 | U=0.01mm, k=2 | 超声波测厚仪标准块 U=2. 0μm, k=2 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2022.01.07 | √ |
| 技术部 | 声级计 | AWA5636 | FWSP-01-003 | ±1.4dB | 标准声源 U=0.15 dB, k=2 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2022.01.07 | √ |
| 技术部 | 压力变送器 | FWFP-01-019 | Endress+Hauser | Urel=0.5%FS, k=2 | 活塞式压力计 0.01级 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2022.01.07 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | SW001 | ZC25-3B | U=2%, k=2 | 兆欧表检定装置 0.2级 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2022.01.07 | √ |
| 生产部 | 耐压测试仪 | SW006 | VG2672C | Urel=1.3%, k=2 | 耐电压测试仪校验台 MPE: ±(1%读数+5个字) | 温州市计量科学研究院 | 2021.12.20 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | SW005 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量块（8块组） 四等 | 温州市计量科学研究院 | 2021.12.20 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备委托苏州朗博校准检测有限公司、温州市计量科学研究院进行校准，校准证书使用后由综合部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年02月24 日~ 02月25日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。