附3

测量过程有效性确认表ZHSWCL-JL-2138

| 测量过程编号 |  | 02 | 测量过程名称 | NFSW20-70供水设备出水压力检测过程 | 测量过程规范 编号 |  | ZHSWCL-GF-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术中心 | 测量项目 | 出水压力 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：压力变送器,不确定度Urel=0.2%FS,k=2 测量方法：按照GB/T 3214-2007《水泵流量的测定方法》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看出厂编号为FWFP-01-019的压力变送器，校准日期：2022年1月7日，溯源符合要求。 2、用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2022年1月9日，用出厂编号为FWFP-01-019的压力变送器对供水设备出水压力进行5次测量，计算得平均值：1=0.696MPa。 （2）2022年1月21日，用出厂编号为FWFP-01-019的压力变送器对供水设备出水压力进行5次测量，计算得平均值：2=0.695MPa。 - 测量过程的扩展不确定度U＝0.0024MPa k = 2 En=0.29 E n=0.29<1，此测量过程有效。 确认人员：冯文耀 日期：2022年1月21日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |