附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202001 | 测量过程名称 | 蒸馏仪（六型）额定电流测量过程 | 测量过程规范编号 |  | DYTB-CLGF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 额定电流≤7A | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：规格型号为 (0-10)A的万用表，校准不确定度U=0.02A k=2 测量方法：将被测物件放置在试验台上，按照DYTB-CLGF-202001《蒸馏仪额定电流测量过程控制规范》进行测量。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看出厂编号为44730563WS的万用表，校准日期：2022年2月18日。符合要求。 2、检测过程有效性确认： （1）2021年8月20日，用出厂编号为44730563WS的万用表对实物进行5次检测，平均值为1=5.72A （2）2022年2月22日，用出厂编号为44730563WS的万用表对实物进行5次检测，平均值为2=5.82A 测量过程的不确定度为 U=0.11A，k=2 En= 当E n=0.64<1时，此测量过程有效。 确认人员：刘新利 日期：2021.2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |