[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0011-2020-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：东营同博石油电子仪器有限公司

审核员：________________            

审核日期： 2022年02月27日上午至2022年02月28日上午
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？
企业建立测量体系后取得了哪些成绩？
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？
对投诉的处理情况？就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
8.2.2顾客满意
	一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。
企业营业执照未发生了变化。
企业组织机构和人员未发生变更。
企业认证范围没有发生变化。
企业未收到投诉。
企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出客户满意度调查表5份，顾客满意度为98.2%。已达到目标值。
查“销售合同归档目录”1份，2021年共产生销售合同47份。抽查2021年6月17日《销售合同》2份，涉及产品包括“防爆溶剂回收机、工况数据监控仪等”等。抽查检验日期为2021年9月28日的“生产过程控制检验记录”，检验的产品为 “工况数据监控仪”，测量参数为“密封性测试”，结论均为“合格”。抽查检验日期为2021年11月15日的“生产过程控制检验记录”，检验的产品为 “防爆溶剂回收机”，测量参数为“密封性测试”，结论均为“合格”。检验使用的测量设备均为“YB-150压力表”，有检定证书，已送检有效。
供销部、技术研发部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。
	管理层

综合行政部
质检部
技术研发部
供销部
生产部

	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门？
企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	企业制定了6项质量目标。
查《2022测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业5个部门进行了分解，抽查综合行政部分解质量目标5项，质检部分解了4项，技术研发部分解质量目标2项，生产部分解了4项，供销部分解了1项，符合要求。
查《测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2021年度1月-2022年度1月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。
	管理层
综合行政部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年12月18日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及5个部门汇报了体系运行情况。
评审的内容包括：测量管理体系适应性、充分性、有效性分析等，覆盖了企业5个部门，包括测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业测量过程的控制和企业标准的更新提出了工作建议并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层
综合行政部
	否

	4
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识？
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？
测量设备使用环境条件是否满足要求？ 
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	企业共有50台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。
查管理编号为302328的“游标卡尺”的校准证书，证书编号：CD205-223003736，校准日期：2022年02月18日，校准机构为“中溯计量检测有限公司”，校准机构注册号：CNAS L10073。签章资质有效。
查出厂编号：06303，型号规格：PC39AX的“接地电阻测试仪”；查出厂编号为04016829的“绝缘电阻表”，校准日期均为2022年02月18日，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。
查质检部使用的出厂编号为GN-DX-008的“耐电压测试仪”，其校准证书编号为DW205-223003727，校准日期为2022年02月18日，处于有效校准状态，已粘贴计量确认状态标识。符合要求。
测量设备使用环境条件满足要求。
企业测量设备全部外送校准。抽查6份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
查生产部使用的型号规格（0-100） MPa、出厂编号2021.2.128的“精密压力表”，检定日期为2021年01月17日，有效日期为2022年01月16日。处于有效状态，但未粘贴计量确认状态标识。不符合GB/T19022-2003 标准 “6.2.4标识” 条款的要求。    
	质检部
生产部
	不符合01

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？

	6.4外部供方
	企业2021年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。
查《合格供方台账》，入账的主要原材料供方为36家。抽查《买卖合同》和《供方调查评价表》各1份，供应商为 “青岛皓允金属有限公司（原材料名称“镀铜件）”、供应商为 “烟台市福山义昌精细化工厂（原材料名称“灌封胶）”，企业已对外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。查编号为20211041003《原材料检验记录》1份，产品名称“镀铜管”，检验项目4项，检验日期2021年4月25日。符合要求。
抽查《合格供方台账（检定校准服务）》和《检定校准服务供方资质调查评价表》，对校准服务供方 “中溯计量检测有限公司（机构注册号为CNAS L10073）”和“东营市计量测试检定所（鲁（法计）（2018）37005号）”的能力和务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。
	质检部
供销部
	否

	6
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认

	抽查关键测量过程：“蒸馏仪（六型）额定电流测量过程”， 查《计量确认验证记录表》，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。查型号规格F17B+，出厂编号为44730563WS的万用表，已校准，校准日期：2022年02月18日，建议下次校准日期为2022年02月17日。校准机构为“中溯计量检测有限公司（机构注册号为CNAS L10073）”。签章资质有效。
企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。
	质检部
技术研发部
生产部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	企业本次没有新增关键测量过程。
企业已识别了关键测量过程2个，重要测量过程5个。其中关键测量过程2个为 “绝缘电阻检验过程”、“蒸馏仪（六型）额定电流测量过程”。企业对关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。
企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。
抽查了已识别的关键测量过程“蒸馏仪（六型）额定电流测量过程”，技术参数为“额定电流≤7A”，使用的测量设备为“万用表”，企业对测量要求已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。
抽查了关键测量过程的《蒸馏仪（六型）额定电流测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。
抽查了关键测量过程“蒸馏仪（六型）额定电流测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 
	质检部
技术研发部
生产部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3.1测量不确定度
	查关键测量过程“蒸馏仪（六型）额定电流测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。
详见附1《蒸馏仪（六型）额定电流测量过程不确定度评定报告》。
	质检部
技术研发部
	否

	9
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？

	8.2.3测量管理体系审核
	企业制定了《2021年度测量管理体系内部审核计划》，于2021年11月10日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业5个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.3.1测量设备”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年11月25日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。
	管理层
综合行政部
质检部

	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。
抽查了关键测量过程“蒸馏仪（六型）额定电流测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“蒸馏仪（六型）额定电流测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。
	质检部
生产部

	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查质检部使用的编号为TB-005的接地电阻测试仪，其校准日期为2020年1月6日，到期未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2溯源性”的要求。”。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	管理层
综合行政部
质检部
生产部
供销部


	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业对2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项，已进行整改完成。
查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》各1份，企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“6.3.1测量设备”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年11月25关闭。经验证不符合项均已完成了整改，基本满足标准要求。
企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理层
综合行政部
质检部
生产部
供销部
技术研发部

	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业未建立计量标准。
企业有强制检定设备15台。
   查“精密压力真空表”的《检定证书》1份，型号规格为“YB-150”。检定日期2021年06月07日，有效期至：2022年06月06日。符合要求。
查编号为CNEx21.1109X《防爆合格证》，产品名称“防爆溶剂回收机”、查文件编号Q/0500DTB-2019《原油水含量测定器（蒸馏法）》、《钢板原材料检验记录》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	综合行政部
质检部
技术研发部
	否

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。
公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

	综合行政部
供销部
	否

	15


	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水。2021年1月-2021年12月能耗为：用电：33000kWh，用水420吨，共计能耗：4.1吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产部
	否


 4 / 4

