测量设备溯源抽查表

编号：0055-2020-2022

| 企业名称 | 大庆胜兴石油科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 外径千分尺 | H62819 | (125~150)㎜ | U=0.002㎜,k=2 | 量块 5等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.2.23 | √ |
| 质检部 | 游标万能角度尺 | H27918 | (0-320)° | U=0.02′,k=2 | 角度块 2级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.2.23 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 10.2.0189-2 | (0~25)MPa | 2.5级 | 精密压力校验仪 0.02级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.2.23 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | H35812 | (0~150)㎜ | U=0.002㎜,k=2 | 量块 5等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.2.23 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年 2月27日~ 2月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。