附1:

通风槽板隔离条厚度检验过程不确定度评定报告

- 测量过程

- 1.1、测量方法：依据DLD-ZD-01《测量作业指导书》。

1.2、环境条件：常温。

1.3、检测设备：（0～25）mm外径千分尺，最大允许误差：±0.004mm，U=0.0012mm,k=2

1.4、被测对象：通风槽板隔离条厚度（8±0.02）mm

1.5、测量过程：按照DLD-ZD-01《测量作业指导书》，首先对外径千分尺对零位，直接测量厚度并读出显示数据，记录测量结果。

- 数学模型

f=d   式中：f－厚度测量结果；   d－厚度读数值;

3、输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要为：测量重复性引入的标准不确定度分量u1；测

量设备引入的标准不确定分量u2；

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定。

对测量重复性引入的标准不确定度分量进行A类评定。在外径千分尺正常工作状态下，由相同的操作人员，用同一只外径千分尺，在相临近的时间内，对被测样品连续测量10次数据如下表1：

| 序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d（mm） | 7.991 | 7.994 | 7.994 | 7.996 | 7.996 |
| 序号n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d（mm） | 7.996 | 7.996 | 7.994 | 7.992 | 7.992 |

表1：重复性数据

测量值的平均值：

单个测得值的实验标准偏差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=s=0.002mm

3.2、测量设备引入的标准不确定度影响分量u2的评定

查外径千分尺的校准证书，出具的最大允许误差为±0.004mm，按照均匀分布，半宽a=0.004mm，取包含因子k=,则由测量设备引入的标准不确定度分量为：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总：

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.002mm |
| 标准不确定度u2 | 测量设备 | 0.0023mm |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 则：扩展不确定度U＝ kuc＝2×0.003mm＝0.006mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.006mm  k = 2