受理编号：0121-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀体表面硬度检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | （197~237）HBW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | UMS1060 《4130低合金钢材料规范》 A/2 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 阀体的表面硬度应（197-237）HBW, T=40HBW 1．测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=40×1/3=13.3=±6.67HBW 2.测量设备校准不确定度推导：U允=T6Cp=406×1.1=6.1 HBW（Cp值取1.1） 3．测量范围推导：（197~237）HBW ，测量范围向两边延伸为：（150-350）HBW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 布氏硬度计 ATJL-10-026 |  | 3000kgf | ±3% 检测（197~237）HBW时，最大允差±（5.9~7.11）HBW |  |  | LX0812155415-001 | 2021.11.05 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为(100-650)HBW，满足导出计量要求测量范围（150-350）HBW的要求； 测量设备的最大允许误差为±3%HBW，检测（197~237）HBW时，允许误差为±（5.9~7.11）HBW，而校准结果202HBW时的误差-1.41HBW，235HBW时的误差-2.12HBW，满足导出计量要求最大允差△允≤±6.67HBW的要求； 测量设备校准结果U=1.7% k=2, 237HBW处的U=4.03HBW k=2，满足导出计量要求U95允≤6.1HBW的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 11 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已校准；测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年06 月 22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |