[image: image1.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. 


项目编号：0121-2022
审核员现场审核记录

公司名称: 江苏孚杰高端装备制造（集团）股份有限公司
审核员：  [image: image2.png]


                 审核日期： 2022年6月21日-6月22日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 

计量职能
	公司的质量部为测量管理体系的归口管理，负责管理程序的编制，策划、建立、修改，保持完善的测量管理体系，并组织测量管理体系内审、管理评审，对各部门运行情况进行监督检查。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的8项计量职能，主要职能部门—质量部的13项计量职能；供应链中心的3项计量职能。

询问研发中心、设备部、生产部、计划部（仓库）、供应链中心、销售中心的相关人员，基本清楚本部门计量职能；生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。
	研发中心
设备部

生产部

计划部（仓库）

供应链中心

销售中心

质量部
	否

	2
	公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2

顾客为关注焦点
	公司测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。公司对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了73个测量过程。

公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	供应链中心

销售中心
质量部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3

质量目标
	公司建立《质量目标管理程序》，规定了公司的测量管理体系质量方针、6项计量工作质量目标。

公司质量目标已分解到各部门，质量部负责对公司计量方针实施情况及质量目标完成情况进行统计和总结。查：测量目标完成情况统计表FJ-CLQP-002-001,查2022年一季度的统计，有具体指标测量，均达标，符合要求。
	研发中心

设备部

生产部

计划部（仓库）

供应链中心

销售中心

	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	公司编制的21个测量管理体系程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。

查企业在用标准清单，共55个；抽查API 6A《井口装置和采油树设备规范》、API 6AF2《载荷组合下API法兰能力的技术报告》，均现行有效、受控。 
	研发中心

设备部

生产部

计划部（仓库）

供应链中心

销售中心
	否

	5
	公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	公司建立了FJ-CLQP-006《测量软件管理程序》。设备部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认等做出规定，对各单位软件管理的情况实施监督检查。
公司现有测量软件5个，分别为水压测试程序、气压测试程序、油压测试程序等。

查：气压测试程序的软件确认记录，确认人：孙祯欢，确认日期：2022年2月24日，确认内容为外观检查、运行状态、版本有效性，确认结果均符合要求。
	设备部

	否

	6
	公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	公司编制了FJ-CLQP-007
《测量记录管理程序》。记录保存期限10年。

查：来料记录

物料零件号P113904010101-01,物料描述：套管头本体，检验项目包括外观检查、追溯性、材料报告、尺寸检验、硬度测试等，均符合；检验员：范振华，2022年5月5日。
查：生产过程记录
产品零件号P1139040101-01，描述：套管头本体组件，工序包括：领料、填写装配追溯表、打标、组件装配、测试、喷砂、底漆、面漆、防锈处理等，完成时间：2022年5月24日。

查：出货检验报告
客户订单P02203-038，检验项目包括：外观检查、防护检查、产品标识检查、随箱文件、装箱单检查、包装标识检查，时间：2022年6月20日；均符合订单要求。
	质量部

生产部
设备部
计划部（仓库）


	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 
	6.2.4

标识

6.3.1

测量设备

6.3.2

环境


	公司编制的《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，公司规定了质量部是测量设备的归口管理部门，负责测量设备的入库验证、电子文件总台帐的建立登记、编号、发放、流转、更新；质量部负责委外周期检定（检定/校准）并对证书进行管理。
查《测量设备管理台账》共490台测量设备，按照分类建账管理。
抽查：耐震压力计，规格型号为YN-60(0-2.5)MPa，1.6级，编号为8837642960180，检定日期：2022年02月17日，证书编号：801820380-001，结论：符合1.6级要求，检定单位：苏州市计量测试院。有计量确认合格标识。
抽查：硬度计，规格型号为PHBR-100，出厂编号为170013，校准日期：2021年09月17日，证书编号：LX0812151072-001，校准单位：苏州赛宝校准技术有限公司。有计量确认合格标识。
该公司测量设备的使用环境满足要求。
	质量部

生产部
设备部
	否


	8
	公司是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部

供方
	公司建立了FJ-CLQP-011《外部供方管理程序》文件。规定了测量设备及原材辅料供方的评价、选择、确定。规定了外委检定/校准机构的选择、确定、评价。

查：检定/校准合格供方台账，记录编号2022011001,共5家。测量设备均送检至上海市计量测试技术研究院、苏州市计量测试院等机构进行检定/校准，查：评价表2022010801，已评价，满足要求。
	质量部
销售部


	否

	9
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2

测量过程


	公司编制了《测量过程管理程序》、《测量过程设计和实现管理程序》，对测量过程进行了识别、策划以及监督管理。公司共识别了73项测量过程，分为重要测量过程和关键测量过程，其中17个重要测量过程和56个一般测量过程。
	质量部

生产部
设备部
	否

	10
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。

重点抽查了阀体表面硬度检测过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。
	质量部
生产部
设备部
	否

	11
	公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	公司未建立最高计量标准开展检定和校准；公司建立了1项自校规范， 文件编号为：FJ-ZP-QM006，测量设备名称为：通径规，有自校报告；其余测量设备均送至有资质的上海市计量测试技术研究院、苏州市计量测试院等具有相应资质的机构进行检定/校准，溯源到SI单位标准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。
	质量部

	否

	12
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2

顾客满意
	公司编制了《测量满意度管理程序》，通过对顾客满意度的信息收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。

查：《内部顾客满意度调查表》，《内部顾客满意度调查表统计》，发出内部调查问卷10份，全部收回，顾客满意度为97.80%，统计日期：2021年12月8日，达到目标95%的要求。
查：外部调查统计表，顾客满意度为99.9%，满足要求。
	销售部

质量部
	否

	13
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3

不合格控制
	公司编制了《不合格控制程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。

目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。
	设备部

生产部

质量部

	否

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4

改进
	公司编制《纠正和预防措施管理程序》，质量部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。
	设备部
生产部

质量部

	否

	15
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。有个别法定计量单位书写不规范，如”MPa”写成“Mpa”，已和企业相关人员进行沟通，及时整改。公司有一台强制检定计量器具，名称为压力表，(0-1.6)MPa，2022年1月21日经苏州市吴江区检验检测中心检定，有效期至2022年7月20日，检定合格。公司无定量包装产品。
	设备部

生产部

质量部

	否

	16
	对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围
	产品的

销售
	抽查：双管井口设计与制造的购销合同，签订时间2022年5月28日，合同编号：AC-CG-SZFJ2105-474。

合同内对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述；合同中包装标准也做了详细说明；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。企业的申请的认证范围已覆盖了销售合同中的产品范围。
	销售部


	否

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	公司主要耗能为电、天然气和水，每个月由供电、供气和供水部门提供的数据。自2021年10月至2022年5月，用电725489 kWh，用气51482 Nm3，用水12418t,在8个月内耗能折合158.70 tce，不是重点耗能企业。
	设备部
	否

	18
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	抽查：特种设备作业人员证，持证人：饶威浩，证件编号：411522199312045130，发证机关：常熟市市场监督管理局，有效期至2024年6月。
抽查：叉车定期检验报告，设备代码：5110100022020C8392，场内苏ETF541,检定日期2021年10月14日，检定结论：合格；检验单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院。
	设备部
	否


 3 / 7

