编号：0003-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 300LB阀体密封试验 |  | 被测参数要求(含公差) | 压力：5.5Mpa 试验压力可控制在（5.5-6.0）MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | API 6D阀门水压测试规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 测量要求：300LB阀密封试验要求在压力为5.5 Mpa，根据工艺要求，实际试验压力可控制在（5.5-6.0）MPa 导出测量要求：1、API SPpec 6D-2014管道和管道阀门规范的8.2.3中对压力测量仪表的类型和准确度进行规定：“试验压力测量装置的精准度至少就为其满量程的±2%。”即压力表的准确度等级至少为2.0级 。此即为计量要求。 2、测量范围应满足（0～8）MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 耐震压力表/0729721812 |  | （0-10）MPa | 1.6 |  | CA211202745G | 2021.12.24 |
| 计量验证记录 实际配备的密封试验的耐震压力表： 设备测量范围：（0～10）MPa，满足测量范围（0～8）MPa要求 准确度等级为1.6级， 满足API SPpec 6D-2014管道和管道阀门规范中规定至少2.0级要求。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年12月28日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定 - 测量设备已验证 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年3月11日 |  |  |  |  |  |  |  |