编号：0210-2019-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 伺服驱动系统台阶健长度检验 |  |  |  | 被查部门 |  | 质量保证部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数36 mm |  | 36 mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.067mm |
|  |  | 公差T |  | 0.2mm |  |  |  | 测量不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 数显卡尺 |  |  | （0-150）mm |  |  |  | ±0.03mm， |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | WI-PZ-116 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法 |  |  | 数显卡尺操作说明书 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | -10 °C至 50°C，不得有影响惯性的震动。 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张永谊，培训后上岗。 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附录B：伺服驱动系统台阶健长度检验测量过程不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录C：伺服驱动系统台阶健长度检验测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录D：伺服驱动系统台阶健长度检验测量过程监视统计记录表 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 附录E：伺服驱动系统台阶健长度检验测量过程监视控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022  年3月2日      审核员：      企业部门代表：