受理编号：0228-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 控制器主板工作电压测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (4.8-5.5)V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | YB/QE-C-01-052-2015 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.被测参数公差范围：Ｔ=0.7V 测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=0.7V×1/3=0.23V 2.测量设备校准不确定度推导： U95允≤△允×1/3=0.23V×1/3=0.077V 3.被测参数测量范围：(4.8-5.5)V，两边延伸2V~20V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差/准确度等级/不确定度等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数字万用表 |  | 8808A |  | Urel=0.004%, k=2 |  | 20190914-1109 |  | 2019.09.12 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为200mV~1000V用（2V~20V）档，满足测量范围（4.8~5.5）V的要求； 测量设备相对测量不确定度Urel=0.004%, k=2 ，电压为5V时，U=0.0002V（k=2），满足导出计量要求不确定度U95允=0.077V的要求。 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019 年12月 05日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 验证人员签字： 验证日期： 2019年12月 05 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |