[image: image1.png]


北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


测量设备溯源抽查表
编号：0228-2019
	测量部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号
规格
	测量设备
准确度等级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	质量部
	LCR数字电桥
	Q6-610-03423
	TH2816B
	电阻：

Urel=2.8×10-4

k=2   

电感：

Urel=2.4×10-4

k=2   

电容：    Urel=2×10-4

k=2   
	标准电感0.05级0.02级：交流电阻标准器0.05级；标准电阻容箱0.01级；交流电阻箱0.02级
	河南省计量科学研究院
	20191226
	√

	质量部
	数字存储示波器
	C010397
	TBS1152
	电压U95=0.5%; Kp=1.65；

时间U95=0.01%；Kp=1.65
	示波器检定装置   T:±2.5×10-7;    V：±0.1%;      tr:±8ps;  f:±5%
	河南省计量科学研究院
	20190910
	√

	质量部
	压力表
	HA65540970580
	0～6MPa
	2.5级
	0.05级活塞压力计标准装置 
	河南省计量科学研究院
	20190912
	√

	质量部
	数字万用表
	1469020
	8808A
	交直流电压20V Urel=0.003%   k=2 

电阻100ΩUrel=0.03%   k=2 

交直流电流10A Urel=0.006%   k=2 
	多功能校准源

交流：

ACV:(4.5～270)×10-5,ACI:(1.2～4.6)×10-4,k=2

直流：

DCV:(3.5～7.5)×10-6,DCI:(3.5～10)×10-,,DCR(8.5～100)×10-6k=2
	河南省计量科学研究院
	20190912
	√

	质量部
	数显卡尺
	806020765
	200mm
	±0.03mm
	4等量块 
	河南省计量科学研究院
	20190912
	√

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核综合意見：
企业已制定《测量管理体系管理手册》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。

企业的测量设备统一由质量部实施外部检定/校准，检定/校准机构按《测量管理体系管理手册》外部供方管理要求选择并评价， 检定/校准证书统一由质量部门保存。

根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

	审核日期：2019年12月4日~5日

审核员签字：                                      部门代表签字：



1

