测量设备溯源抽查表

编号：0115-2021-2022

| 企业名称 | 泰州建源仪表有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 水表检定装置 | 805 | LBJ(15-25)mm | 0.2级 | 金属量器标准装置±2.5×10-4 | 泰州市计量测试院 | 2020.12.19 有效期二年 | √ |
| 生产部 | 水表检定装置 | 1180 | LS-3B | 0.2级 | 金属量器标准装置±2.5×10-4 | 泰州市计量测试院 | 2020.09.09 有效期二年 | √ |
| 生产部 | 水表检定装置（称重传感器） | 123-1 | AMI型 | 0.2级 | 砝码F2等级 电子秒表±0.02S | 泰州市计量测试院 | 2020.12.19 有效期二年 | √ |
| 生产部 | 水表耐压 试验台 | 1180 | LS-3B | 在2.0MPa压力下，U=4×10-2MPa k=2 | 金属量器标准装置±2.5×10-4 精密压表0.4级 | 泰州市计量测试院 | 2022.03.09 | √ |
| 品质部 | 橡胶硬度计 | 08 | LX-A | ±1HA | 邵氏硬度计检定装置±0.1% | 泰州市计量测试院 | 2022.03.10 | √ |
| 生产部 | 机械式 温湿度计 | 03 | 9010 | ±2℃ ±5%RH | 温湿度检定箱 ±0.1℃ ±0.5%RH | 泰州市计量测试院 | 2022.03.03 | √ |
| 品质部 | 外径千分尺 | 0772 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块4等 | 泰州市计量测试院 | 2022.03.02 | √ |
| 生产部 | 玻璃转子 流量计 | 9634 | LZB-50 | ±1.5% | 金属标准量器 二等 | 泰州市计量测试院 | 2022.03.09 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司已建最高计量标准一项，主要是用于公司的产品“水表”出厂检定，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托泰州市计量测试院构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年03 月14 日~ 03 月 15日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。