附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202001 | 测量过程名称 | 阀瓣堆焊层硬度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | SG/KZGF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质管部 | 测量项目 | 硬度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：洛氏硬度计,测量范围（20-70）HRC，U=0.4HRC(k=2) 测量方法：按照GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》进行测量。 环境条件：（10-35）℃ 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格为HR-150A的洛氏硬度计，校准日期：2021年8月3日，符合要求。 2、对测量过程进行有效性确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年8月16日，用洛氏硬度计对阀瓣堆焊层进行5次测量，计算得平均值：1=42.7HRC。 （2）2022年2月26日，用洛氏硬度计对阀瓣堆焊层进行5次测量，计算得平均值：2=42.5HRC。 测量过程的扩展不确定度U=0.42HRC，k=2 En=0.33 当E n=0.33<1时，此测量过程有效。 确认人员：邹炜 日期：2022年2月26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |