编号：0097-2016-2022

| 企业名称 | 江苏六维智能物流装备股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 物流管理部 | 电子称 | NV-070 | TCS-150 | U=40g k=2 | 法码:F1、M1等级 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2021年12月07日 | √ |
| 生产制造部 | 压力表 | NV-116 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 南京市计量监督检测院 | 2022年02月22日 | √ |
| 品质保障部 | 数显卡尺 | NV-001 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量块:5等 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2021年12月07日 | √ |
| 品质保障部 | 角度尺 | NV028 | (0-320)度 | U=1/ k=2 | 角度块:1级 刀口尺:0级 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2021年12月7日 | √ |
| 物流管理部 | 水准仪 | 319517 | DSZ2 | U=1.2//（k=2） | 水平仪检定器：U=2.4%k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021年12月07日 | √ |
| 品质保障部 | 膜厚计 | NV-089 | GTS812F | MPE：±(3+10%H)μm | 标准膜厚片 B级 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2021年12月07日 | √ |
| 生产制造部 | 外径千分尺 | NV-011 | (0-25)mm | ±0.004mm | 量块：4等 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2021年12月07日 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质保障部负责溯源。公司测量设备全部委托南京市计量监督检测院、深圳中电计量测试技术有限公司、苏州捷准计量技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质保障部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年3月12日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表