测量设备溯源抽查表

编号：0228-2021-2022

| 企业名称 | 杭州双成供水设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 检验部 | 接地电阻 测试仪 | SCJC-01 (1154935) | WB2678A | 5级 | 接地导通电阻测量仪检定装置 数字多用表 Urel=0.002% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 生产部 | 耐电压 测试仪 | SCJC-02 （1172240） | WB2672 | 5级 | 数字高压表 ACV:Urel=0.33% k=2 DCV: Urel=0.16% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | SCJC-03 (37455) | 0-150mm | ±0.03mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 检验部 | 数字万用表 | SCJC-05 (996434109) | 88E | DCV: ±0.5% ACV: ±0.8% DCI:±0.8% ACI: ±1.0% | 多功能校准源 其中：DCV:Urel=0.0004% ACV;Urel=0.007% DCI:Urel=0.001% ACI:Urel=0.04% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 检验部 | 绝缘电阻表 | SCJC-04 | ZC25-4 | 10级 | 兆欧表检定装置 0.2级 | 温州市计量科学研究院 | 2021.5.7 | √ |
| 商务部 | 声级计 | SCJC-10 （200522043） | UT353 | ±1.5 dB | 声校准器 2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由检验部负责溯源。公司测量设备全部委托温州市计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由行政办保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年03 月10 日~03 月10 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。