[image: image1.png]





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号：0226-2019
测量设备溯源抽查表
	企业名称
	江苏天宇石化冶金设备有限公司
	审核员
	袁菊

	部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号
规格
	测量设备
准确度等级或不确定度
	测量标准置
准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	生产车间
	宽座
直角尺
	LA-01-01
	H315mmL200mm
	2级
	直角尺检定装置±2μm
	南通市计量检定测试所
	2019.1.18
	√

	仓库
	电热鼓风烘箱
	TY-TT-02
	HD101A-3
	U=0.5℃ k=2 
	温湿度试验设备检定系统
±0.03%FS
	南通市计量检定测试所
	2019.12.6
	

	试压间
	压力表
	TY-12-08
	Y-100

0-60MPa
	1.6级
	精密压力表标准装置0.25级
	南通市计量检定测试所
	2019.11.26
	√

	质检室
	超声波测厚仪
	TY-CHY-03
	AR880
	U=0.02mm k=2 
	阶梯测试块 U=0.01mm k=2 
	南通市计量检定测试所
	2019.9.17
	√

	质检室
	里氏硬度计
	TY-JCYD-02
	HL380
	±12HLD
	标准里氏硬度块均匀度:4HLD
	南通市计量检定测试所
	2019.8.20
	√

	探伤间
	X射线
探伤仪
	EX-01-11
	XXH-2505
	计时误差5min±10%
	X射线探伤仪
检定装置 Urel=3.0% k=2 
	南通市计量检定测试所
	2019.12.3
	√

	探伤间
	照度计
	EX-01-17
	TES1330A
	Urel=1.3%
k=2 
	发光强度标准灯BDQ2等
	南通市计量检定测试所
	2019.12.06
	√

	探伤间
	超声波
探伤仪
	EX-01-18
	CTS-22A
	U=1.9%  k=2 
	超声波探伤仪检定装置、超声波探伤试块频度准确度：5×10-4
	南通市计量检定测试所
	2019.11.19
	√

	质检室
	游标卡尺
	LS-01-28
	0-600mm
	±0.02mm
	量块5等
	启东市综合检验检测中心
	2019.4.17
	√

	审核综合意見：
该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定、校准，分别送到南通市计量检定测试所、启东市综合检验检测中心。查9份测量设备检定、校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。

	审核日期：2019年12月16日—17日 
审核员签字：                                                     部门代表签字：


1

