编号：0167-2018-2019

| 企业名称 | 江苏凯泉泵业制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量技术部 | 内经千分尺 | KQ-16 | （50-600）mm | ±0.006mm | 数显测长仪U=0.5μm | 扬州市天域计量测试有限公司 | 20190107 | √ |
| 质量技术部 | 耐压测试仪 | KQ-01 | VG2672A | ±0.01KV | 耐压测试仪校验装置：±2% | 扬州市天域计量测试有限公司 | 20190307 | √ |
| 质量技术部 | 大功率电阻 | KQ -02 | 150W 125KRJ | ±1mΩ | 数字多用表 U=0.32%（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 20190107 | √ |
| 质量技术部 | 螺纹塞规 | KQ -35 | M16-6H | / | 数显测长仪：U=0.5μm | 扬州市天域计量测试有限公司 | 20190107 | √ |
| 质量技术部 | 卷尺 | KQ-33 | 5m | / | 标准钢卷尺：（±0.03+0.03L）mm | 扬州市天域计量测试有限公司 | 20190107 | √ |
| 质量技术部 | 单/三相电参数测量仪 | KO-19 | GDW3001A | / | 多功能校准源：±0.02% | 扬州市天域计量测试有限公司 | 20191103 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | KQ-21 | （0-300）mm | ±0.03mm | 量块：五等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 20190107 |  |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备送检至有相应资质的机构校准，抽查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表