受理编号：0214-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 金属管壁厚检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | （1.5± 0.035）mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 3280-2015 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 被测参数公差T=± 0.035mm 1、测量设备的最大允许误差△允≤T/3=±0.012mm 2、测量设备的校准不确定度推导U95允≤△允/3=0.008mm 3、被测参数要求（1.5± 0.035）mm，选择测量设备的测量范围为（0-25）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/ 测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书 编号 | 校准/检定日期 |
|  | 外径千分尺 DM003 |  | 0-25mm | ±0.004mm |  |  | 22FYL20224003 | 2022.03.04 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为（0-25）mm，满足被测参数（1.5± 0.035）mm的要求； 测量设备的最大允差±0.004mm，满足计量要求导出测量设备的△允≤±0.012mm的要求; 测量设备的校准结果：U=0.001mm，k=2，满足测量设备导出U95允≤0.008mm的要求;。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年03 月08 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年03 月13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |