编号：0214-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 浙江大民家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生技部 | 塞尺 | DM001 | (0.05-1.00)mm | ±0.01mm | 测长仪 MPE: ±(1.5+L/200) μm | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.03.04 | √ |
| 生技部 | 钢直尺 | DM002 | 50cm | ±0.15mm | 三等标准金属线纹尺 MPE: ±(0.03+0.02L) mm | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.03.04 | √ |
| 生技部 | 外径千分尺 | DM003 | (0-25)mm | ±0.004mm | 量块4等 | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.03.04 | √ |
| 生技部 | 角度尺 | DM004 | （90×150）mm | 1级 | 角度块 2级 | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.03.04 | √ |
| 生技部 | 钢卷尺 | DM005 | 5m | ±(0.3+0.2L) mm | 标准钢卷尺 (0.03+0.03L) mm | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.03.04 | √ |
| 生技部 | 钢直尺 | DM006 | 100cm | ±0.20mm | 三等标准金属线纹尺 MPE: ±(0.03+0.02L) mm | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.03.04 | √ |
| 生技部 | 数显卡尺 | DM007 | (0-150)mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 浙江方易校准检测技术有限公司 | 2022.03.04 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生技部负责溯源。公司测量设备委托浙江方易校准检测技术有限公司，校准证书由生技部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年03月12 日~ 03月13日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。