编号：0225-2019

| 企业名称 | 南通海鑫建材有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 袁菊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子 汽车衡 | 20140215 | SCS-150 | Ⅲ级 | 砝码 M1、M12级 | 如东县计量检定测试所 | 2019.4.11 | √ |
| 生产部 | 水泥 包装秤 | HS-50 | LZB-2 0-50kg | Ⅲ级 | M1级 | 如东县计量检定测试所 | 2019.4.11 | √ |
| 化验室 | 压力 试验机 | 116 | TYE-300B | 1级 | 标准测力计 0.3级 | 如东县计量检定测试所 | 2019.4.11 | √ |
| 化验室 | 抗渗 试验仪 | HG-09 | SS-15 | 1级 | 标准测力计 0.3级 | 如东县计量检定测试所 | 2019.4.11 | √ |
| 化验室 | 电子 天平 | 00000246 | BSA124S | 级 | 砝码 E2等级 | 如东县计量检定测试所 | 2019.4.11 | √ |
| 化验室 | 温湿 度计 | HJ-17 | WSB-A1 | ±2℃ | 标准 水银温度计 二等 | 如东县计量检定测试所 | 2019.4.11 | √ |
| 生产部 | 电子 吊秤 | 050717129 | OCS-5t | Ⅲ级 | M1、M12级 | 如东县计量检定测试所 | 2019.4.11 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定、校准，分别送到如东县计量检定测试所检定、校准、测试。查7份测量设备检定、校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019 年12 月24 日~ 12 月25 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表