编号：0225-2019

不符合项报告

企业名称：南通海鑫建材有限公司（南通海鑫建材科技有限公司） 不符合报告编号：01

企业下属部门: 设备科 陪同人员:周怀民

不符合事实描述： 企业用于称重的19台调速皮带秤通过内校实施溯源，但没有相应的内校规范。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 6.2.1 溯源性 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

编号：0225-2019

不符合项报告

企业名称：南通海鑫建材有限公司（南通海鑫建材科技有限公司） 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产车间 陪同人员:周怀民

不符合事实描述： 查 ：生产车间编号110119，Y-60,0-1.6MPa压力表，检定日期2019年4月11日，有效期2019年10月10日，已超过有效期。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准 6.3.1 溯源性_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合______； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：