附录B

DN100热量表密封性试验测量过程不确定度评定

测量过程：DN100热能量表密封性试验

测量方法：将被DN100热量表放在电动试压泵上,进压至额定压力值1.6MPa,关闭启闭封隔器,反复测量读数后,一端松开通向大气,查看是否泄露。

测量设备：压力表，最大允许误差：±1.6%

建立数学模型

f=m 式中：f为被热量表的压力；m为压力表显示的压力值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一块(0～2.5) MPa的压力表,在电动试压泵上连续升压至1.6MPa测量10次，每次取正、反行程的平均值，得到一组测量值为：1.605MPa ，1.610MPa，1.620MPa，1.610MPa，1.605MPa，1.605MPa ，1.610MPa，1.620MPa，1.610MPa，1.620MPa，

平均值  = 1.612MPa

其单次标准差为：

s==0.02 MPa

u1==0.006 MPa

2.压力表的误差引入不确定度u2

压力表的最大示值误差为±0.04 MPa，而压力表的实际检定时满足1.6级标准要求，示值误差为±0.04MPa，按均匀分布，

包含因子，所以

u2=0.04/=0.02 MPa

3.回程误差,每次直接泄压至0,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.02MPa

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×=2×0.02 MPa =0.04MPa

评定人：李廷

2022年3月23日