编号：0161-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 华能（泰安）光电科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 安全生产部 | 电子秤 | 00345 | ACS-6 | ±3g | 非自动衡器装置M1等 | 泰安市计量科学研究所 | 2022.2.25 | √ |
| 安全生产部 | PK2300光纤综合分析系统 | 230009392 230409023 | PK2300 | ±0.04μm | 标准装置测量不确定度：包层直径：0.3u m；芯径：0.6u m；模场直径：0.18u m；截止波长：13n m k=2 | 华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心（武汉光谷长盈通计量有限公司） | 2022.2.18 | √ |
| 设备动力部 | 压力表 | 191146479 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 活塞式压力计标准装置0.05级 | 济南市计量检定测试院 | 2021.12.13 | √ |
| 设备动力部 | 电子汽车衡 | 105A030026 | ZCS-80 | 3级 | 非自动衡器装置M1等 | 泰安市计量科学研究院 | 2021.11.29 | √ |
| 技术研发与质检部 | 便携式OTDR光时域反射仪 | 1417666 | FTBX-720C-SM1-E1 | ±0.005dB/km | 标准光纤 长度:U=0.5m, k=2 损耗：U=0.2Db , k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.03.14 | √ |
| 设备动力部 | 压力表 | EY05040133 | Y-100 （0-1.6）MP | 1.6级 | 一般压力表检定装置 0.05级 | 新泰市计量测试所 | 2022.03.2 | √ |
| 安全生产部 | PK8000光纤全长测试站 | 800015923 | PK8000 | ±0.005dB/km | 长度/损耗传递标准 距离：U=0.5m+2×10-5L (k=2)损耗：U=0.040dB/dB (k=2)波长：U=2nm (k=2) | 华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心（武汉光谷长盈通计量有限公司） | 2021.7.14 | √ |
| 技术研发与质检部 | 电子分析天平 | 3137122217 | BSA1245 （0.01~120）g | ±0.0010g | F2级砝码 F2等 E2级砝码 E2等 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.03.14 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《测量设备管理程序》（HNGD-CL/CX10）、《测量设备计量确认管理控制程序》（HNGD-CL/CX13）、《量值溯源管理程序》（HNGD-CL/CX14），公司未建立最高计量标准，测量设备由技术研发与质检部负责溯源。公司测量设备分别委托泰安市计量科学研究所、新泰市计量测试所、华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心（武汉光谷长盈通计量有限公司）、东莞市帝恩检测有限公司、济南市计量检定测试院等机构检定/校准，校准/检定证书由技术研发与质检部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期2022：年03月22日~ 03月23日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。