附3：

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 螺纹法兰厚度尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | XH-CL-GF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 厚度尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：（0-150）mm的游标卡尺，±0.03mm，U=0.02mm,k=2 测量方法：按照XH-CL-ZD-01《测量尺寸作业指导书》进行测量 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看（0-150）mm游标卡尺的校准证书，证书编号21AX039110010，校准日期：2021年10月18日，符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2021年10月20日，用（0-150）mm的游标卡尺对实物进行5次检测，平均值为1=19.88mm （2）2022年03月15日，用（0-150）mm的游标卡尺对实物进行5次检测，平均值为2=19.92mm 测量过程的扩展不确定度为 U=0.04mm,（k=2） En= 当E n≤1时测量过程有效。此E n=0.66<1，此测量过程有效。 确认人员：施沈兵 日期：2022年03月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |  |