附1:

尾管悬挂器卡瓦硬度检测过程不确定评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2、环境条件：温度(10-35)℃。

1.3、检测设备：HR-150A型洛氏硬度计：测量范围（20～70)HRC；最大允许误差±1.5HRC；

1.4、被测对象：尾管悬挂器卡瓦硬度(45~65)HRC。

1.5、测量过程：采用直接测量法，将被测物体置于洛氏硬度计工作台上，将硬度计压头压入工件，缓慢加载，保荷一定时间，卸除载荷，读取硬度数据并记录数据。

2、数学模型

2、数学模型：

式中： ----被测物件的硬度值

----洛氏硬度计的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源于：测量重复性引入的标准不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度u1，通过对尾管悬挂器卡瓦连续测量5次，采用极差法进行A类方法评定。洛氏硬度计处于正常使用状态，人员、设备相同，在相临近的时间内，连续进行5次检测，得到5个试验数据汇于表一。

表一

| 检测序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H测得值（HRC） | 60.9 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 60.7 |

测得结果的标准偏差用极差法计算：

极差值：R=61.1HRC-60.7HRC=0.4HRC

查表得：当n=5时，极差系数C=2.33，则：

被测量估计值的标准不确定度：

u1=S=RCn=0.4HRC2.335=0.07HRC

3.2测量设备引入的标准不确定度u2的评定

依据HR-150A型洛氏硬度计的检定证书给出的最大允许误差±1.5HRC, 按均匀分布，半宽a=1.5HRC,取包含因子k=，则：

u2=

4、标准不确定度计算

4.1输入量的标准不确定度汇总于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.07HRC |
| u2 | 测量设备 | 0.87HRC |

4.2合成标准不确定度的计算

uC=u12+u22=0.072+0.872=0.87HRC

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 得

U=k·uc =2×0.87HRC =1.74HRC

6、测量不确定度的报告与表示

U=1.74HRC  k=2