编号：0184-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 可燃气体检测仪示值误差检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ±5%FS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJG693-2011《可燃气体检测报警器》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围：Ｔ=±5% 2.测量设备的最大允许误差:Δ≤Ｔ×1/3=10×1/3=3.33%=±1.67% 3.测量设备校准不确定度推导： =3.3/3=1.1% 4.被测参数测量点：约56%LEL，选用测量点：约56%LEL标准气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级 /测量不确定度) |  | 校准/检定证书 编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 甲烷标准气体 13412189 |  | 2.5%mol/mol | U=1%，k=2 |  | GBW(E)060678 |  | 2021-09-07 |
| 计量验证记录 测量设备的测量点约56%LEL的标准气体，满足导出计量要求的测量点56%LEL要求； 测量设备的校准不确定度U=1%(k=2),满足导出计量要求校准不确定度U95允=1.1%(k=2）的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 09 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年03 月31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |