测量设备溯源抽查表

编号：0184-2020-2022

| 企业名称 | 宁波市高品科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 浮子流量计 | NGP20210801 | LZB-3WB | 4级 | 气体流量标准装置0.2级 | 宁波市计量测试研究院 | 2021.08.13 | √ |
| 生产部 | 温湿度计 | 20072902 | HM799 | ±2℃ ±5%RH | 精密露点仪 温度±0.1℃ 露点温度 ±0.2℃ | 宁波市计量测试研究院 | 2021.08.17 | √ |
| 品质部 | 游标卡尺 | 19090928 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块5等 | 宁波市计量测试研究院 | 2021.08.11 | √ |
| 生产部 | 数字万用表 | 51060012WS20 | 106 | DCV:Urel=0.1% ACV: Urel=0.2% DCI\ACI: Urel=0.1% R:Urel=0.3% K=2 | 多功能校准器 DCV: ±0.002% DCI: ±0.01% ACV: ±0.02% ACI: ±0.01% R: ±0.005% | 宁波市计量测试研究院 | 2021.08.15 | √ |
| 品质部 | 机械秒表 | 20072901 | 803 | 30s: ±0.3s 15min: ±0.8s | 时间检定仪 ±(2×10-7T+0.003)s | 宁波市计量测试研究院 | 2021.08.19 | √ |
| 品质部 | 恒温恒湿 试验箱 | ST-202201T | ST-80LB | ±2℃ ±5%RH | 温度巡回检测仪U=0.08℃ k=2 温度传感器U=2%RH k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.12.29 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托宁波市计量测试研究院、广东精衡检测科技有限公司检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年03 月30 日~ 03月31 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。