编号：0016-2018-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏德高物联技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 压力表 | 18024353 | （0-1.6）MPa | 1级 | 0.25级精密压力表 | 南通市计量检定测试所 | 2021.8.23 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 11809240 | （0-4）MPa | 1级 | 0.25级精密压力表 | 南通市计量检定测试所 | 2021.8.23 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻测试仪 | 32730379 | 1508 | Urel=1.6% （k=2） | 0.2级绝缘电阻表检定装置 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.9.23 | √ |
| 质检部 | 标准表法水流量标准装置 | 167 | LB-7B（50-300）mm | Urel=0.2% （k=2） | 二等金属量器标准装置 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.8.2 | √ |
| 质检部 | 静态质量法水流量标准装置 | 668 | LS-7B（10-300） mm | Urel=0.1% （k=2） | 二等金属量器标准装置 | 江苏省计量科学研究院 | 2021.8.2 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | CR1632 | （0-25）/0.001mm | ±0.004mm | 4等量块 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.9.23 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | GL800462 | （0-300）/0.01mm | ±0.02mm | 5等量块 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.9.23 | √ |
| 质检部 | 带表卡尺 | GT102588 | （0-300）/0.02mm | ±0.02mm | 5等量块 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.9.23 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，测量设备送江苏省计量科学研究院、南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，证书信息满足要求，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年3月30日~ 3月31 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。