编号：0068-2016-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 采样阻值测试 |  |  |  | 企业部门 |  | 品管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 300uΩ |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 6uΩ |
|  |  | 公差T |  | ±5% |  |  |  | 允许不确定度 |  | - |
|  |  | 其他要求 |  | - |  |  |  | 其他要求 |  | - |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足要求 |
| 微欧计 |  |  | 200uΩ-20Ω |  | Urel=0.0058（k=2） |  | - |  | - |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | ZH3-M07-2016 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 测量方法编号 |  |  | DAX/QP1001-01.2601C《采样分流器进货检验和试验规程》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 23℃±2℃ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 操作人员姓名 |  |  | 张洁 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能已受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2019年12月07日         审核员：                企业部门代表：