编号：0334-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 麦芽出炉水分含量检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 技术部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 水分含量：≤5%，按取样5g麦粉换算为0.25g |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 天平0.1mg 烘箱±1℃ |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 称重范围60g |  |
| 测量过程要素控制状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 最大允许误差 |  | 其他计量特性 |  | 满足 |
| 电子天平 |  |  | （0-220）g |  | / |  | ±0.1mg |  | / |  |  |
| 烘箱 |  |  |  |  | / |  | +0.42℃ |  | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | NKMYCL-MD-GF-001《麦芽出炉水分含量检测过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | NKMY-TD-SOP-105《麦芽检测操作标准》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 环境温度：（10~30）℃；相对湿度：（20~65）% |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 袁荣荣, 培训后上岗 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附1《测量过程不确定度评定报告》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附3《测量过程有效性确认表》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制 |  |  | 附2《测量过程监视记录及控制图》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.查《麦芽出炉水分含量检测过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，数据均在控制限以内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022 年 4 月 7 日    审核员：             企业部门代表：