编号： 0325-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 广东新泰隆环保集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称 及技术参数 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 研发部 | 邵氏硬度计 | DRK-030 | D型 | U=0.34HD，k=2 | 数字式邵氏硬度计检定装置：精度0.1%，试验力U=0.1%，k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.02.24 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | DRK-026 | （0-300）mm | ±0.03mm | 量块： 4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.02.24 | √ |
| 生产部 | 卷尺 | DRK-025 | （0-3）m | U=0.3mm，k=2 | 标准钢卷尺： U=5μm+5×10-6L，k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.02.24 | √ |
| 研发部 | 紫外可见分光光度计 | 513041203009 | UV-7504 | 透射比: U=0.9% ,k=2 波长: U=0.9nm, k=2 | 紫外可见光透射比U440：Urel=1%，k=2 杂散光滤光片：U=0.01×A，k=2 可见光区透射比滤光片（Z595-1/2/3） | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2022.02.24 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 14101844032 | （0-1）MPa | 1.6级 | 标准活塞式压力计： 0.05级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2021.12.21 | √ |
| 研发部 | 漆膜测厚仪 | DRK-025 | UT343D | U=2.0μm k=2 | 测厚仪标准片： U=1.0μm，k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.02.24 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。测量设备全部委托中国赛宝实验室计量检测中心、深圳中电计量测试技术有限公司、佛山市质量计量监督检测中心进行检定/校准，检定/校准证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年04月11日上午 ~ 2022年04月12日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |