附1：

电磁流量计耐压强度试验测量过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据《电磁流量计耐压强度试验测量过程控制规范》、JB/T9248-2015《电磁流量计》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：耐震压力表, 测量范围（0～10）MPa，示值误差0.04 MPa

1.4、被测对象：压力（2.4+0.6）MPa。

1.5、测量过程：对DN200，0.5级的流量计，额定压力为1.6MPa。耐压强度试验的液体为水，将传感器测量管内腔充满水，排除空气，然后逐渐增大测量管内腔的水压至额定工作压力的1.5倍，保持5min在整个试验过程中观察是否有可见的损坏或泄漏。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ----压力测量结果

L-------压力表显示的测量值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源于：测量重复性引入的不确定度；测量设备引入的标准不确定度。

3.1测量重复性引入的标准不确定度的评定

在压力表正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对被测试件连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1:重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(MPa) | 2.43 | 2.42 | 2.43 | 2.41 | 2.42 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L(MPa) | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.41 | 2.44 |

被测试件测量值的平均值：=2.426MPa

单个测量值的实验标准差：s==0.01MPa

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1==0.01MPa

3.2、测量设备引入的标准不确定度的评定

依据（0-10）MPa压力表校准证书出具的该设备的示值误差为0.04 MPa，区间半宽度a=0.04 MPa，服从均匀分布， 置信因子k=3，则：

u2=0.04MPa3=0.023MPa

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2：标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性引入的不确定度 | 0.01MPa |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.023MPa |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

0.025 MPa

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.025MPa＝0.05MPa

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.05MPa  k = 2