测量设备溯源抽查表

编号：0029-2020-2022

| 企业名称 | 山东天勤石油科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 磅秤 | TQ-016 | TGT-100 | Ⅲ级 | 砝码 F2、M1等级 | 广东省电子电气研究所 | 2021.7.9 | √ |
| 品质部 | 钢直尺 | TQ-29 | 0-600mm | ±0.15mm | 金属线紋尺 三等 | 广东省电子电气研究所 | 2021.7.9 | √ |
| 品质部 | 耐压 测试仪 | 1298 | CJ2670S | ±5% | 耐压测试校验仪MPE：DC：（±0.3%+5字）、AC：（±0.5%+5字） | 广东省电子电气研究所 | 2021.7.28 | √ |
| 品质部 | 外径 千分尺 | TQ-018 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块5等 | 广东省电子电气研究所 | 2021.7.9 | √ |
| 品质部 | 游标 卡尺 | TQ-166 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块5等 | 广东省电子电气研究所 | 2021.7.9 | √ |
| 品质部 | 里氏 硬度计 | TQ0898 | TH140 | ±12HL | 标准里氏 硬度块 ±2HL | 广东省电子电气研究所 | 2021.7.28 | √ |
| 库房 | 温湿度表 | TQ-125 | WS-A1 | ±2℃ ±5%RH | 精密露点仪 二级 | 广东省电子电气研究所 | 2021.7.9 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托广东省电子电气研究所校准，校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年04 月12 日~ 04 月12 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。