编号：0346-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 大庆晟昕恒兴机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/管理编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | F5456 | (0~300)㎜ | ±0.04mm | 量块4等合格 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.30 | √ |
| 质检部 | 等离子光谱仪 | SXHX-GPY01 | OES | 检出限：Urel=4.4%,k=2 波长： Urel=2.2%,k=2 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质,Urel=2%,k=2,基体为3%HNO3 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.30 | √ |
| 质检部 | 电子分析天平 | SXHX-DZTP-01 | JA1003 | U=3㎎,(k=2) | F2等级砝码 合格 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.30 | √ |
| 质检部 | 断电电位测试仪 | SXHX-DWCSY-01 | UDL2 | DCV: Urel=0.11%,k=2 ACV: Urel=0.3%,k=2 R: Urel=0.1%,k=2 | 直流标准电阻器0.01级 数字多用表 DCV:±0.005%;ACV:±0.06%;DCI:±0.05%;ACI:±0.1%;R:±0.1%; Freq:±0.01% 多功能校准器 DCV:Urel=0.002%,ACV:Urel=0.01%,DCI:Urel=0.005%,ACI:Urel=0.02%,电阻:Urel=0.003%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.30 | √ |
| 质检部 | 分光光度计 | SXHX-GDJ-01 | 721 | 波长: Urel=0.6nm,k=2 透射比: Urel=0.7%,k=2 | 杂散光标准滤光片 截止波长:U=0.5nm,k=2 可见光透射比标准滤光片 U=0.5%,k=2 钬玻璃滤光片 截止波长:U=0.5nm,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.3.30 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年4月16 日全天~ 4月17日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。