测量设备溯源抽查表

编号：0225-2021-2022

| 企业名称 | 安洁士环保（上海）股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 超声波测厚仪 | 0000011470000016 | TT100 | U=0.03mmK=2 | 量块4等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.4.2 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 19040816 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.3.24 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 090583049 | (25-50)mm | U=1.1μmK=2 | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.3.24 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 151213804 | （0-10）MPa | 1,6级 | 数字压力表0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.4.2 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年 4 月 18 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。