[image: image1.png]R d



   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0025-2019-2022
审核员监督审核记录（二）（远程）
企业名称：江特科技股份有限公司

审核员：                      
审核日期： 2022年4月24日上午~4月25日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	查：公司测量设备均由江阴市计量测试检定所进行检定/校准服务。检定/校准证书由质检部保存。

抽查：
1）编号1708038静液压试验机于2021年5月12日由江阴市计量测试检定所校准，证书编号：421006272；
2）编号：HC205580带表卡尺于2021年8月2日，江阴市计量测试检定所检定，证书编号：521022680-001。
3）编号：0708013热变维卡软化点温度测定仪于于2021年5月12日由江阴市计量测试检定所校准，证书编号：421006310；
4）编号：JTGF-C-13炭黑含量测试仪于于2021年5月12日由江阴市计量测试检定所校准，证书编号：421006312
测量设备使用环境条件满足要求。
所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证。抽查的8份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	质检部

研发部

生产部
	否

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽查关键测量过程：“管材壁厚尺寸测量过程” 的测量设备证书及与器具、标识信息一致，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理，符合标准要求。
抽查1）编号：HC205580带表卡尺，检定证书号：521022680-001；2）编号：2082 电子台秤，检定证书号：521012942均在有效期内。
企业规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。
	质检部

研发部

生产部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程
7.3测量不确定度

	企业没有新增关键测量过程，查：质检部的《测量过程及控制一览表》，无新增测量过程。共识别出24个测量过程，其中重要测量过程7个，关键测量过程2个，已对关键和重要过程进行了管控，对测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。
质检部对关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件1《管材壁厚尺寸测量过程的不确定度评定报告》资料。

查：“管材壁厚尺寸测量过程”，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。见附件2《测量过程监视记录及控制图》
	质检部

研发部

生产部
	  否

	4
	企业能源品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水、电。2021年全年用水8236吨，用电8309184度。共计折合1021.9吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产部
	否

	5
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	企业规定了3台件测量设备列入强制检定。随机抽查8台件测量设备证书，溯源符合要求。


	质检部

研发部

生产部
	否


 1 / 2

