编号：0367-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 大庆信海越石油科技开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/自编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 磁粉探伤仪 | 190003 | MT610 | 磁化电流 U=1.3A,k=2 | 数字万用表 0.5级 | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.4.6 | √ |
| 生产车间 | 数字测量投影仪 | 121 | 3015 | Urel=0.02%,k=2 | 专用玻璃刻度尺 U=0.2μm,k=3 | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.4.7 | √ |
| 生产车间 | 螺纹塞规 | 9747 | 2 7/8 TBG | Urel=0.004㎜,k=2 | 测长仪 U=0.26μm,k=2 | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.4.7 | √ |
| 质量部 | 微机控制电子式万能试验机 | 136 | WDW300E | Urel=0.4%,k=2 | 标准测力仪 MPE:±0.3% | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.4.7 | √ |
| 质量部 | 里氏硬度计 | 75019 | TIME5300 | U=5.6HLD,k=2 | 标准里氏硬度块均匀度:3HLD 电子天平 Ⅰ级(0.1mg) 立式光学计 ±0.25μm | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.4.7 | √ |
| 生产车间 | 卡尺 | 4717 | (0~150)㎜ | U=0.02㎜,k=2 | 量块 5等 | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.4.7 | √ |
| 生产车间 | 布氏硬度计 | 自001 | PHBR-100 | Urel=1.4%,k=2 | 标准布氏硬度块 均匀度:0.8% | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.4.6 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江欣科检测校准股份有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年4月19日全天~ 4月20日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。