编号：0368-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆市鑫吉盛石油设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 压力表 | 1269086 | （0-60）MPa | Urel=0.8%,k=2 | 便捷式压力校验仪0.02级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.26 | √ |
| 质检部 | 万能角度尺 | 41081857 | （0-320）° | U=（1’),k=2 | 标准角度块MPE:±2’ | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.26 | √ |
| 质检部 | 里氏硬度计 | YA150062 | YD3000A | U=0.5HLD,k=2 | 标准里氏硬度块U=3HLG,k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.26 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | 316040744 | ZC-7 | Urel=0.06,k=2 | 兆欧表检定装置0.2% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.26 | √ |
| 质检部 | 内径百分表 | 03000058 | （50-75）mm | U=5μm,k=2 | 光栅式指示表检定仪U=1μm,k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.26 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 3826 | （0-500）mm | U=0.02mm,k=2 | 三等量块 刀口形直尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.7.26 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华科计量检测技术有县公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年4月23日全天~4月24日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。