编    号：0169-2018-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 原材料成份C含量检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （0.32-0.35）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | API6A-20、GB22513-2013 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，材料成份C含量检测控制在（0.32-0.35）%，T=0.03% 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）= T×1/3=0.01%,( （取1/3）)； 3．测量范围推导：（0.32-0.35）%，测量范围向两边延伸为：（0.1-1.00）% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  |  | 移动式直读光谱仪 | PMI- MASTERPRO |  | ≤0.008% | SCMTS190403395763 |  | 2019年04月03日 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围：C含量（0.005-6）%，满足原材料成份C含量检测范围：（0.32-0.35）%； 2、测量设备相对误差：≤0.008%，满足测量过程导出计量要求：0.01%； 3、测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019 年12 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2019年12 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |