编号：0152-2019-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 液位仪示值标定测量过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 生产部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 2000㎜ |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.16 ㎜ |
|  |  | 公差T |  | ±0.5㎜ |  |  |  | 测量不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 线性光栅尺 |  |  | (0-3000)㎜ |  | U=0.8μm+0.55×10-6L（L：m，k=2） |  | / |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | QDAK/GF-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG971-2002液位计 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | (20±5)℃ |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 赵树波 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 液位仪标定的不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 液位仪标定测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 液位仪标定检测监视记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 监视记录及控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，统计数据正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2022年4月26日           审核员：                 企业部门代表：